# Formelsammlung für Elektrische Messtechnik

Inhaltsverzeichnis:

| Thema | Bereiche | Seite |
| --- | --- | --- |
| SI-Einheitensystem |  | 1-2 |
| Fehler | Absoluter Fehler | 1-3 |
|  | Relativer Fehler | 1-3 |
| Genauigkeitsklassen | Unterteilung Fein- und Betriebsmessger. | 1-3 |
| Empfindlichkeit | von analogen Messgeräten | 1-4 |
|  | von digitalen Messgeräten | 1-4 |
| Auflösung digitaler Messgeräte |  | 1-4 |
| Systematischer Gerätefehler | bei analogen Messgeräten | 1-4 |
|  | bei digitalen Messgeräten | 1-4 |
| Fehlerfortpflanzung additiv | bei Addition | 1-5 |
|  | bei Subtraktion | 1-5 |
|  | bei zufälligen Fehlern | 1-5 |
| Fehlerfortpflanzung multiplikativ | bei Multiplikation | 1-5 |
|  | bei Division | 1-5 |
|  | bei zufälligen Fehlern | 1-5 |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | Wahrscheinlichkeit | 1-6 |
|  | Anzahl von Ereignissen | 1-6 |
| Mittelwert einer Messgröße |  | 1-6 |
| Standardabweichung | Berechnung | 1-7 |
| Wahrscheinlichkeit mit Normalverteilung (Gauss) | Berechnung | 1-8 |
|  | Gauss-Tabelle für p(z) bzw. p(-z) | 1-9 |
| Oszilloskop | Aufbau | 1-10 |
|  | Empfindlichkeit der Röhre | 1-10 |
|  | Schaltzeichen | 1-11 |
|  | Triggerfrequenz | 1-11 |
|  | Dämpfung am Messeingang bei Messung in AC-Messung | 1-11 |
|  | Unterer Grenzfrequenz bei AC-Messung | 1-12 |
|  | Obere Grenzfrequenz | 1-12 |
|  | Anstiegszeit des Oszilloskops | 1-12 |
|  | Anstiegszeit des gemessenen Signales | 1-12 |
|  | Ablenkfaktoren | 1-13 |
|  | Strommessung mit dem Oszilloskop | 1-13 |
|  | Messung des Phasenverschiebungswinkel | 1-13 |
| Kondensator | Ladezeit / Ladekonstante | 1-14 |
| Übertragungsfaktor |  | 1-14 |

SI-Einheitensystem:

Begriffserklärung: S=System, I=international

Es gibt folgende festgelegte Größen:

- Länge [ l ] in m ( Meter )
1 Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von 
 durchläuft.

- Masse [ m ] in kg ( Kilogramm )
1 Kilogramm entspricht genau der Masse des Ur-Kilogrammes das aus einem Platin-Iridium-Zylinder gefertigt ist und in Paris gelagert wird.

- Zeit [ t ] in s ( Sekunden )
1 Sekunde ist die Zeitdauer von 9 192 631 770 Schwingungen des Cs-Atoms (Cäsium)

- Lichtstärke [ IV  ] in Cd ( Candela )
1 Cadela ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle. Diese Strahlungsquelle sendet monochromatisches Licht aus mit der Frequenz von
 . Die Strahlstärke beträgt

- Stromstärke [ I ] in A ( Ampere )
1 Ampere ist ...  siehe Zusatzblatt

- Temperatur [ T ] in K ( Kelvin )
1 Kelvin ist der 273,16te Teil der Temperatur des Trippelpunktes von Wasser. Der Trippelpunkt von Wasser ist 0 °C weil es dort in allen drei Aggregatzuständen vor-kommt.

- Stoffmenge [ k ] im mol ( Mol )
1 Mol ist ...

## Absoluter Fehler F:

A = abgelesener Wert (= Messwert = Ist-Wert)

W = wahrer Wert (=Soll-Wert)

Relativer Fehler f:

1.) bezogen auf den wahren Wert (=Sollwert)

  oder  

2.) bezogen auf den Messwert (=Istwert)

oder  


3.) bezogen auf den Meßbereichsendwert  (vom Endwert = full Scale = Fs)

Amax = Maximaler Wert des Meßbereiches

Genauigkeitsklassen  (= Fehler in % von Endausschlag)

- Feinmeßgeräte mit den Werten:   0,1   0,2   0,5

- Betriebsmeßgeräte mit den Werten:   1   1,5   2,5   5

Empfindlichkeit E von analogen Messgeräten

(l = Änderung der Zeigerstellung auf der Skala

(M = Änderung der Meßgröße

Empfindlichkeit (Auflösung) digitaler Meßgeräten

Auflösung digitaler Messgeräte

Systematischer Gerätefehler:

bei analogen Messgeräten:

= Anzeigefehler aufgrund innerer Mängel des Gerätes

Gk = Genauigkeitsklasse

FG max = Fehlangabe = maximaler absoluter Fehler

MB = Meßbereichsendwert

bei digitalen Messgeräten:

= Anzeigefehler aufgrund innerer Mängel des Gerätes

FG max = Fehlangabe = maximaler absoluter Fehler

Genauigkeit = Fehlerangabe aus Datenblatt

MBmax = Maximale Anzeige des Meßbereichs

Digits = Anzahl de Digits bei Fehlerangabe aus dem Datenblatt

Auflösung = Empfindlichkeit E (oder aus Datenblatt)

Fehlerfortpflanzung

1a.) Bei Addition

Bei der Addition von gemessenen Größen addieren sich die absoluten Fehler ((Un)

Es muss das Vorzeichen mitberücksichtigt werden.

Ug = U1 wahr + U2 wahr + U3 wahr

(Ug = (U1 + (U2 + (U3

1b.) Bei Subtraktion

Bei der Subtraktion von gemessenen Größen werden die absoluten Fehler subtrahiert.

Ig wahr = I1 wahr – I2 wahr  ;  (Ig = (I1 - (I2

1c.) Bei zufälligen Fehlern

( Es wird der maximale absolute Fehler berechnet

(Imax = ( ( | (I1 | + | (I2 | )

2a.) Bei Multiplikation

Bei der Multiplikation gemessener Größen (z.B. P=U(I) addieren sich die relativen Fehler der Meßwerte. Es muß auf die Vorzeichen der relativen Fehler geachtet werden.

2b.) Bei Division

Bei der Division von gemessenen Größen (z.B. ) subtrahieren sich die relativen Fehler der Meßwerte. Es muß auf die Vorzeichen der relativen Fehler geachtet werden.

2c.) Bei zufälligen Fehlern

( Es wird der maximale relative Fehler berechnet:

fP max ( ( ( | fU | + | fI | )

Wahrscheinlichkeitsrechnung – Statistik

Zufällige Fehler werden mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt.

Wahrscheinlichkeit

n = Anzahl der Möglichkeiten

z.B. Bei Würfel ( n = 6

e = Anzahl der Ergebnisse aus den Möglichkeiten

z.B. für gewürfelte Zahl 1 ( e=1, für gewürfelte Zahl 1 oder 2 ( e = 2

p(E) = Wahrscheinlichkeit für Ergebnis E

z.B. für gewürfelte Zahl 1 oder 2 (

Es gilt:

p = 1 ( Das Ereignis tritt sicher auf.

Je kleiner p wird, desto unwahrscheinlicher tritt das Ereignis auf.

p ( ( ( Das Ereigniss tritt höchstwahrscheinlich nicht auf

Anzahl der Ereignisse = Wahrscheinlichkeit p(E) ( Anzahl der Wiederholungen

für e Elemente aus n verschiedenen Elementen gilt:

p( e aus n )=

Mittelwert einer Meßgröße

=

= Mittelwert der Meßgröße (=Durchschnittswert)

n =  Anzahl der Messungen

x1,x2 ...,xi = Messwerte

Für n ( ( gilt:

μ = Erwartungswert

Berechnung der Standardabweichung:

s=Standardabweichung ; =durchschnittlicher Fehler

Für n ( ( gilt:

(Sigma)=Standardabweichung für n ( (

Die Häufigkeitsverteilung heißt für n ( ( auch Gauß-Verteilung (=Normalverteilerung)

Die Standardabweichung s (bzw σ) sind ein Maß für die Zuverlässigkeit der einzelnen Messwerte innerhalb einer Messung.

Sie gibt an, wie weit sich ein einzelner Meßwert durchschnittlich vom Mittelwert entfernt.

(entspricht Güte bzw. Zuverlässigkeit der Messwerte)

Mathematische Beschreibung der Kurvenform:

Häufigkeit

Berechnung der Wahrscheinlichkeit p(z) bzw. p(-z) mit Hilfe des Verteilungsfunktion:

z = ???

x = gemessener Wert

= Mittelwert der Meßgröße (=Durchschnittswert)

s = Standardabweichung der Meßgrößen

für Anzahl der Meßgrößen n ( ( gilt:

z = ???

x = gemessener Wert

μ = Mittelwert der Meßgrößen für n ( (

σ = Standardabweichung der Meßgrößen für n ( (

Mit Hilfe des Wertes von z kann in den folgenden Tabellen auf dem nächsten Blatt

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Meßwertes abgelesen werden wobei:

Das Oszilloskop:

Gerät zur Darstellung von sich zeitlich schnell ändernden Meßsignalen

Dient zur Auswertung von komplexen Signalverläufen, des Phasenverschiebungswinkels zweier Signale, und der Frequenz und Periodendauer eines Signales.

Aufbau: (Braun’sche Röhre)

In einem luftleeren

Glaskolben befindet

sich die Kathode (1),

die durch die Heiz-

wendel (10) zum glühen

gebracht wird.

Die Anoden (3, 4) sind

mehrere kV positiver als die

Kathode (1), dadurch werden die Elektronen

stark beschleunigt. Sie können nur durch ein

winziges Loch im Wehneltzylinder (2) ausdringen.

Die sog. Intensität des Elektronenstrahles kann mit R1 geregelt werden.

Dadurch wird der Elektronenstrahl zum ersten Mal gebündelt.

Da die Elektronen alle gleich geladen sind, driften sie auseinander.

Diese Drift wird durch den Fokusierzylinder(5), der mehrere hundert Volt

negativer als die Anoden ist, unterbunden, da er den Elektronenstrahl nochmals

bündelt. Die sog. Fokussierung kann somit mit R2 eingestellt werden.

Nun gelangt der Elektronenstrahl in den Wirkungsbereich der Y-Ablenkplatten (6) und der X-Ablenkplatten (7). Die an der Außenwand angebrachte Nachbeschleunigungselektrode (8) sorgt für eine nochmalige Beschleunigung des Elektronenstrahls, bevor er auf die Leuchtschicht (9) auftrifft und dort die Bewegungsenergie der Elektronen in Lichtenergie umgewandelt wird. Die Leuchtschicht ist leitend beschichtet und auf Anodenpotential gelegt und saugt die Elektronen ab. Somit ist der Stromkreis geschloßen.

Empfindlichkeit der Röhre:

Empfindlichkeit in Y-Richtung

Empfindlichkeit in X-Richtung

Technische Wert für die Y-Empfindlichkeit : 0,2 und 2

Schaltzeichen:

Triggerfrequenz:

ftrig = Frequenz der Triggerung

fy = Frequenz am Y-Eingang (Messignal)

n = Ganzzahliger Faktor

Ttrig = Periodendauer der Triggerung

Ty  = Periodendauer des Messignals

Dämpfung am Messeingang bei Messung in AC-Stellung:

u1 = Eingangsspannung

u2 = Spannung nach dem Eingangs-Hochpaß

RE = Eingangswiderstand

CK = Koppelkondensator

xC = Blindwiderstand von Koppelkondensator

f = Frequenz der Eingangsspannung

Untere Grenzfrequenz (bei Messung in AC-Stellung):

= Grenzfrequenz des Messeingangs (Hochpaß):

fg = Grenzfrequenz = Frequenz bei der die Amplitude auf -fachen Wert sinkt

RE = Eingangswiderstand

CK = Koppelkondensator

Obere Grenzfrequenz:

= durch Geräteeigenschaften festgelegt.

Bei 50MHz-Oszilloskop ( Obere Grenzfrequenz = 50MHz

Anstiegszeit des Oszilloskops:

= Zeit, in der die Anzeige von 10% auf 90% des Endwertes ansteigt.

(   	            (

(

tA = Anstiegszeit des Oszilloskops

fg = Obere Grenzfrequenz des Oszilloskops

Anstiegszeit der angezeigten Messgröße:

taAnz = Anstiegszeit der angezeigten Messgröße

taMess  = Anstiegszeit der Messgröße

taOsz  = Anstiegszeit des Oszillioskops

!!! Wichtig !!!:

taMess  muß größer als taOsz  sein, um die Messgröße richtig messen zu können !!!

Ablenkfaktoren:

Zeitablenkfaktor:

T = Periodendauer

α = Zeitablenkfaktor in Einteilungen pro Zeiteinheit

x = Anzahl der x-Einteilungen

Y-Ablenkfaktor:

U = Spannung

( = Y-Ablenkfaktor in Einteilungen pro Spannungseinheit

y = Anzahl der y-Einteilungen

Strommessung mit dem Oszi:

Der Strom durch ein Bauteil wird durch indirekte Messung ermittelt, indem man einen bekannten Messwiderstand in Reihe zum Bauteil schaltet und den Spannungsabfall am Messwiderstand mißt. Diese Spannung ist nach dem Ohm’schen Gesetz direkt proportional zum Strom.

(

i(t) = Strom in Abhängigkeit der Zeit t

u(t) = Spannung in Abhängigkeit der  Zeit t

i = Strom durch Messwiderstand

x = Anzahl der Einteilungen

β = Ablenkungsfaktor in Einteilungen pro Spannungseinheit

RM = Messwiderstand

Phasenverschiebungswinkel von Signalen bei X-Y-Betrieb:

|α| = Betrag des Phasenverschiebungswinkel

x1 = Länge der Strecke zwischen den Schnittpunkten der Lissajous-Figur mit der x-Achse

x2 = Länge der Strecke zwischen den Maximalpunkten in X-Richtung

Kondensatorladezeit / Ladekonstante:

1τ  entspricht der Zeit, in der sich ein Kondensator auf 63 % seiner Endladung auflädt.

In der Zeit von 5τ ist der Kondensator zu 100% geladen.

R = Widerstand in Ω

C = Kapazität in F

τ = Ladekonstante in s

Übertragungsfaktor:

bei fS = fg  gilt:

fS = Frequenz des Eingangssignals

fg = Grenzfrequenz

u2 = Ausgangsspannung

u1 = Eingangsspannung